实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处 〔2021〕第15期，总第21期

检查时间：2021年7月16日—18日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室安全检查、往期安全隐患复查、二级单位实验室安全相关制度文件和自查记录检查

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各二级单位：

为确保实验室安全整改得到有效落实、切实保障学校安全稳定运行，国资处于7月16日至18日对两校区实验室进行了安全检查和往期隐患整改情况复查。同时根据《关于加强二级单位实验室安全自查自纠工作的通知》（国资字〔2021〕25号）的要求，对二级单位实验室管理制度、安全教育记录进行检查并对安全隐患自查自纠情况进行汇总备案。

检查发现，二级单位实验室制度文件、安全隐患自查记录和安全教育培训记录缺失问题较为突出，仅建筑学院和经管学院提交完整制度文件和各项记录。请各单位在今后的实验室安全管理工作中积极完善管理制度、开展安全教育培训和隐患自查自纠，同时要做好记录备查。

现将新增隐患列于表1，上期隐患整改情况列于表2，请相关实验室高度重视未整改隐患，尽快提交《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》（附件1）并切实落实整改措施。其他实验室引以为鉴，杜绝出现类似安全隐患。

国有资产与实验室管理处

2021年7月20日

表1：

实验室安全检查记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **校区** | **学院** | **楼宇** | **房间号** | **隐患** | **整改要求** | **复查时间** | **隐患照片** |
| **学校检查** |
| 1 | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼 | 110 | 实验室未锁门无人值守 | 立即整改 | 2021.8.2 |  |
| 2 | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼 | 112 | 门口杂物堵塞消防通道 | 立即整改 | 2021.8.2 | 7cc478a2089c2c11cc11819bdd083fd |
| 3 | 大兴 | 土木学院 | 学E | B114 | 恒温恒湿养护箱漏水 | 立即整改 | 2021.8.2 | 80709eb844adf61d806560b12814d57 |
| 4 | 大兴 | 土木学院 | 学E | B127 | 观察窗遮挡 | 立即整改 | 2021.8.2 | bc6b65ab93a70597bb169f6227fbff1 |
| 5 | 大兴 | 环能学院 |  |  | 检查期间学院未掌握全部实验室钥匙门禁 | 有条件整改 | 2021.8.2 |  |
| 6 | 大兴 | 环能学院 | 学B | B122 | 暂停使用期间未锁门 | 立即整改 | 2021.8.2 |  |
| 7 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 106 | 插线板老化、不防水、非国标 | 立即整改 | 2021.8.2 | 1ea7fe586a1dc664d3ca454b49a24c4 |
| 8 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 492 | 实验室无人值守时未关闭电源 | 立即整改 | 2021.8.2 |  |
| 9 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 490 | 不间断运行设备未留巡视或值班人员联系方式 | 立即整改 | 2021.8.2 |  |
| 10 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 490 | 无气瓶帽、无使用状态标识 | 立即整改 | 2021.8.2 | 477812f91b7d137d2ce446d050fb4a2 |
| 11 | 大兴 | 土木学院 | 建材楼 | 天台 | 灭火器锈蚀 | 立即整改 | 2021.8.2 | dd860a3d5fa5d35bff452f7ac3171b9 |
| **学院自查** |
| 1 | 西城 | 建筑学院 | 科研楼 | 301 | 有漏雨现象，已向物业保修多次未落实 | 有条件整改 |  |  |
| 2 | 西城 | 建筑学院 | 教4 | 122 | 实验室门简陋单薄存在防盗隐患，申请更换 | 有条件整改 |  |  |
| 3 | 西城 | 环能学院 | 科研楼 | 213、220、224 | 存放药品冰箱非防爆冰箱 | 有条件整改 |  |  |
| 4 | 西城 | 环能学院 | 科研楼 | 220、222 | 墙体插座距离实验台较远（待物业改电） | 有条件整改 |  |  |
| 5 | 西城 | 环能学院 | 科研楼 | 211 | 申请更换排风系统、门窗等为防爆级别，并配备相应品类药品柜等 | 有条件整改 |  |  |
| 6 | 西城 | 环能学院 | 科研楼 | 211、213、215、217、220、222、224、226 | 申请将实验室门锁更换成刷卡、面孔及指纹识别门禁 | 有条件整改 |  |  |
| 7 | 大兴 | 电信学院 | 学D | 317 | 有破旧木箱木柜（已提交报废申请待审批） | 有条件整改 |  |  |
| 8 | 大兴 | 土木学院 | 学E | B112 | 养护箱底部有漏水点，造成地面湿滑，易滑倒（已停止使用，已联系厂家维修） | 有条件整改 |  |  |
| 9 | 大兴 | 土木学院 | 学E | B112 | 洗手池堵塞（已制定洗手池下水系统修改方案，需要和物业沟通） | 有条件整改 |  |  |
| 10 | 大兴 | 土木学院 | 学E | B108 | 天花板掉灰（7月13日已在“接诉即办”报修，有师傅来把天花板上即将掉落的抹灰层铲除了。已联系了北建大物业，7月底来师傅补抹灰层，恢复原状。） | 有条件整改 |  |  |
| 11 | 西城 | 土木学院 | 实验1 | 108 | 实验室只有一个安全出口（已与基建处沟通确定施工方案） | 有条件整改 |  |  |
| 12 | 西城 | 土木学院 | 实验1 | 107 | 实验大厅只有一个安全出口（已与基建处沟通确定施工方案） | 有条件整改 |  |  |

表2：

上期隐患整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **校区** | **学院** | **楼宇** | **房间** | **安全隐患** | **整改情况** |
| 1 | 大兴 | 土木学院 | 岩土楼 | 112 | 灭火器与其他杂物混放 | 已整改 |
| 2 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 385 | 设备堵塞消防通道 | 已整改 |
| 3 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 411|413 | 三氯化铁（危化）与普通化学品混放 | 已整改 |
| 4 | 大兴 | 环能学院 | 学B | 411|413 | 实验垃圾乱扔 | 已整改 |
| 5 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 105 | 普通冰箱存放乙腈（易挥发、危化） | 已整改 |
| 6 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 101 | 杂物堆积 | 已整改 |
| 7 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 101 | 插线板与水距离近 | 已整改 |
| 8 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 108 | 溶液无标签 | 已整改 |
| 9 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 108 | 实验垃圾乱扔 | 已整改 |
| 10 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 201-206 | 观察窗遮挡 | 需更换玻璃 |
| 11 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 208 | 危废和试剂混存、危化和普通化学品混存、固液混存、酸碱混存、氧化剂还原剂混存、试剂和杂物混存 | 已整改 |
| 12 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 208 | 管制类盐酸、高锰酸钾未存入专用化学品柜 | 已整改 |
| 13 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 208 | 出入库记录、使用记录混乱 | 已整改 |
| 14 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 209 | 高温设备缺少操作规程 | 已整改 |
| 15 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 302 | 氢氧化钠、氯化铜（危化品）与普通化学品混存 | 已整改 |
| 16 | 大兴 | 环能学院 | 雨水楼 | 降雨大厅 | 废液储存不规范 | 已整改 |
| 17 | 西城 | 环能学院 | 实验1 | 224 | 管制类化学品未上锁 | 已整改 |
| 18 | 西城 | 环能学院 | 科研楼 | 219 | 通风橱停用但未断电（需联系物业处理） | 待改电 |
| 19 | 西城 | 环能学院 | 科研楼 | 220 | 夜间运行实验室缺少22：0-5：00巡查记录 | 已整改 |
| 20 | 西城 | 环能学院 | 实验2 | 405 | 夜间运行实验室缺少22：0-5：00巡查记录 | 已整改 |
| 21 | 西城 | 环能学院 | 实验2 | 405 | 缺少氧气报警器 | 已整改 |
| 22 | 西城 | 环能学院 | 实验2 | 409 | 插线板非标 | 已整改 |
| 23 | 大兴 | 机电学院 | 学C | 115 | 消防通道堵塞 | 已整改 |
| 24 | 西城 | 电信学院 | 实验1 | 309 | 消防通道堵塞 | 已整改 |
| 25 | 西城 | 环能学院 | 实验2 | 103 | 堆放杂物和报废气瓶 | 待清运 |

附件1：

**XXXX学院**

**实验室安全隐患整改报告单**

针对xx年xx期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人制定XXX整改方案，整改措施及整改方案如下：

|  |
| --- |
| 通报问题： |
| 1、通报房间号 |  |
| 2、整改措施 |  |
| 3、整改前情况（可附图） | 整改后情况（可附图） |
|  |  |
| （此表可增行） |  |

实验室负责人（签字）

 XXXX学院（盖章）

年 月 日